## Нейрохирургия
Приложение №1 к Тендерной документации
№ лота | Наименование ЛС и МИ (международное непатентованное наименование) МНН | Техническая характеристика | Ед.измерения | Кол-во | Цена за ед. тенге | Общая сумма тенге
1 | Потоконаправляющий стент | Самораскрывающийся интракраниальный нитиноловый поток-перенаправляющий стент. Устройство должно иметь высокий охват стенок сосуда и способность изменять гемодинамические силы и векторы в сегменте, несущем аневризму. Количество нитиноловых нитей в зависимости от диаметра стента: 24, 36, 48, 64.Каждая нить представляет собой нитиноловую композитную проволоку (нитиноловая проволока с платино-иридиевой сердцевиной), что обеспечивает превосходную рентгенвизуализацию по всей длине стента. Диаметр стента от 2,5 до 8,0 мм. Возможность использования в сосудах диаметром от 1,5 мм до 8,0 мм. Длина стента от 10 мм до 50 мм. Ячейки дистального конца должны быть закрытого типа. Дистальный и проксимальный концы должны расширяться. Устройства размером 2,5-3,0-3,5 мм совместимы с проводником 0,017". Устройства размером 3,5-6,0 мм совместимы с проводником 0,021". Устройства размером 7,0-8,0 мм совместимы с проводником 0,039". Возможность репозиционирования стента в случае его раскрытия до 90%. Возможность 3D моделирования размеров. Наличие улучшенной коррозионной стойкости и низкой тромбогенности благодаря наличию специализированного покрытия поверхности. | штука | 2 | 4200000 | 8400000
2 | Баллонный оклюзионный катетер | • Баллоны: - податливые - экстраподатливые – для бифуркации сосудов Вал баллона: наружный диаметр проксимальной части – 2,8F, дистальной части – 2,1F • Вал с двумя просветами (коаксиальная система) – один для раздувания и сдувания баллона, второй совместим с DMSO, клеем и спиралями • Баллон с изменяемой формой • Доступные размеры:4мм/10мм; 4мм/15мм; 4 мм/20мм; 4 мм/11мм, дистальный кончик – 5 мм | штука | 3 | 638400 | 1915200
| ИТОГО: |  |  |  |  | 10315200
Срок поставки товара: в течении 5 (пяти) рабочих дней, по заявке Заказчика